ICS 67.050

X 04

团体标准

SZTT/SATA ××—20XX

水果和蔬菜中仲丁胺残留量的测定

Determination of sec-butylamine residue in fruits and vegetables

（征求意见稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

深圳市分析测试协会 发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　顶空气相色谱法	1

4.1原理.	1

4.2 试剂和耗材	1

4.3 标准溶液	2

4.4 仪器和设备	2

4.5 试样的制备和贮存	2

4.6 分析步骤	2

4.7 结果计算和表示	4

5　精密度	5

6　检出限与定量限	5

7　附录A (资料性附录)	5

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由深圳市分析测试协会提出并归口。

本文件起草单位：华测检测认证集团股份有限公司、深圳市格物正源质量标准系统有限公司。

本文件主要起草人：郭晓雷、陈仁熙、严杏、蒙嘉鹏、夏进、王先锋、王方芳、黄小倩、谢林云、陈振彪、段誉、梁安雅、林淑琴、邱险辉、何婷、卢燕霞、罗雯、邓云金、王瑞红、王玉晶、罗忆媚、潘瑞珍。

本文件为首次制定。

水果和蔬菜中仲丁胺残留量的测定

  - 范围

本文件规定了水果和蔬菜中仲丁胺残留量的气相色谱测定方法。

本文件适用于蒜薹、青椒、白菜、番茄、柑橘、苹果、荔枝、葡萄中仲丁胺残留量的测定,其他水果和蔬菜可参照使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 顶空气相色谱法

  - 原理

样品置于顶空瓶内的酸性溶液中，在一定的温度和压力下加热一定的时间，样品中存在的仲丁胺从液相扩散到气相，产生蒸气压，在气液两相达到热力学动态平衡。用顶空气相色谱法测定上层气相中仲丁胺的含量，外标法定量。

- 试剂与材料

- 除另有说明外,水为GB/T6682规定的二级水

      - 水：二级水通过蒸馏装置获得的蒸馏水。

      - 丙酮 (CH3COCH3)：色谱纯。

      - 乙酸 (C2H4CO2)：优级纯。

      - 标准溶液

      - 标准品 仲丁胺，纯度≥95%（CAS号：13952-84-6），或经国家认证并授予证书的标准物质或标准样品。

      - 标准储备液：准确称取适量标准物质，用丙酮配制成 500mg/L-1000mg/L的浓度，-18℃以下避光保存，使用不超过6个月。

      - 标准中间液：准确移取标准储备液适量于容量瓶中，用丙酮稀释至刻度，配制成100mg/L的浓度，-18℃ 以下避光保存，使用不超过1个月。

      - 标准工作溶液：量取5mL蒸馏水于5个20mL顶空进样瓶中，分别滴加600ul 乙酸，再迅速加入 0.5μg、1.0μg、2.0μg、5.0μg、10μg 的仲丁胺标准溶液，现用现配。

      - 仪器和设备

4.4.1 气相色谱仪：配有氮磷检测器(NPD)

4.4.2 自动顶空进样器或1ml气体进样针

4.4.3 分析天平：感量分别为0.01g和0.00001g

4.4.4 恒温水浴锅

4.4.5 水蒸气蒸馏装置或相当者

4.4.6 便携式手持压盖器

4.4.7 20ml顶空进样瓶:带钳口铝制瓶盖和PTFE/硅橡胶垫片

4.4.8 粉碎机

- 试样制备与贮存

- 4.5.1 试样的制备

从所取全部样品中取出代表性样品约500g,切碎或经粉碎机粉碎、混匀,装入洁净容器内密封,标

明标记。

4.5.2 试样的保存

试样于-18℃及以下温度条件下保存。在样品制备和保存过程中,应防止样品受到污染或者发生残留物含量的变化。

- 分析步骤

      - 仪器参数条件

- 4.6.1.1 顶空进样参考条件

a)加热箱温度(平衡温度)：60℃；

b)环路温度：70℃；

c)传输线温度：80℃；

d)样品瓶平衡时间：40min；

e)GC循环时间：16min；

f)加压时间：0.2min；

g)环路充装时间：0.2min；

h)注射时间：1.5min；

i)摇动：high 。

4.6.1.2 手动进样参考条件

手动进样时，应迅速将水浴好的顶空瓶放置到气相色谱仪前，先排空气体进样针里的空气，

然后吸取顶空瓶内气体 200uL立即注入气相色谱仪。

4.6.1.3 气相色谱参考条件

a)色谱柱：聚苯乙烯-二乙烯基苯毛细管柱，柱长 30m，内径 320um,膜厚10um，或相当者；

b)柱升温程序：70℃保持 0.5min,以 20℃/min 升至 150℃保持 5min,以 50℃/min

升至 270℃保持1min；

c)载气：氮气，纯度>99.999%，流速2.5 mL/min；

d)进样口温度：125℃；

e)进样方式：不分流进样，1.6min后打开分流阀和隔垫吹扫阀；

f)检测器温度：330℃；

g)氢气流速：3mL/min；

h)空气流速：60mL/min；

i)尾吹流速：9mL/min。

      - 工作曲线的建立

按照4.6.1气相色谱测定条件测定标准工作溶液，以目标化合物浓度为横坐标，以其对应的响应值为纵坐标，建立工作曲线。

      - 试样的测定

- 4.6.3.1 称取 5g(精确至 0.01g)样品于20mL 顶空进样瓶中，滴加600μL乙酸，并加入 5mL 蒸馏水摇匀使样品浸润在蒸馏水中，然后用便携式手持压盖器密封瓶盖，待测试。

- 4.6.3.2 可选择使用自动顶空进样器进样或手动进样。如果使用自动顶空进样器进样，只需将处理好的样品和标准工作溶液保持顶空进样瓶直立上机测试。如果选择手动进样，需要将处理好的样品和标准工作溶液放置在恒温水浴锅中，60℃恒温水浴40min后，再手动进样。

      - 平行试验

- 对同一试样进行平行试验，平行做两份试验。

      - 空白试验

- 除不加样品外，其余操作均和样品的前处理流程相同。

- 4.7结果计算和表示

- 4.7.1定性分析

样品溶液中，未知组分的保留时间与仲丁胺标准溶液的保留时间相比较，如果保留时间偏差在士0.05min 内可认定为是仲丁胺。

- 4.7.2结果计算

- 试样中仲丁胺的含量按照式（1）计算：

x=cm∗1000……………………………………(1)

- 式中：

X  ——试样中仲丁胺的质量分数，单位为mg/kg；

C  ——单点或曲线定量，仪器上读取的试样中仲丁胺的质量，单位为毫克(mg)；

M  ——试样的质量，单位为克(g) ；

1000  ——单位换算系数。

计算结果当结果小于1 mg/kg时，保留两位有效数字；当结果大于1 mg/kg时保留三位有效数字。

- 5精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的10%。

- 6检出限与定量限

- 本方法的检出限为0.05 mg/kg，定量限为0.1 mg/kg。

- 附录A（资料性附录）

- 0.5ug仲丁胺的色谱图