ICS XX.XXX

X XX

团体标准

T/SZS XXXX—2025

食品中异麦芽酮糖醇含量的测定

Determination of isomaltitol  content in foods

（征求意见稿）

2025-××-××发布

2025-××-××实施

深圳市分析测试协会 发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由深圳市分析测试协会提出并归口。

本文件主要起草单位：华测检测认证集团股份有限公司、深圳信测标准技术服务有限公司、深圳中检联检测有限公司、深圳市鹏检测有限公司。

本文件主要起草人：王玉晶、陈仁熙、谢林云、蒙嘉鹏、严杏、郑晓飞、郭晓雷、荣凤霞、陈振彪、邱险辉、黄爱湘、何婷、邓云金、罗雯、张秀芹。

本文件是首次发布。

- 食品中异麦芽酮糖醇含量的测定

  - 范围

本文件规定了食品中异麦芽酮糖醇含量的高效液相色谱－蒸发光散射测定方法。

本文件适用于糖果、口香糖、饮料、饼干、果冻等食品中异麦芽酮糖醇含量的测定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 原理

试样直接用水超声提取，沉淀蛋白质后过滤，上清液进高效液相色谱仪，经色谱柱分离，蒸发光散射检测器测定，外标法定量。

  - 试剂与材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

5.1 试剂

- 5.1.1乙腈(C2H3N)：色谱纯

- 5.1.2 乙酸锌[Zn(CH3COO)2˙2H2O]

- 5.1.3 亚铁氰化钾[K4Fe(CN)6˙3H2O]

- 5.1.4 氨水（NH3˙H2O）：

- 5.1.5 冰乙酸（CH3COOH）

- 5.2试剂配制

- 5.2.1乙酸锌溶液（1 mol/L）：称取乙酸锌21.9g，加入3mL冰乙酸，溶于水并稀释至100mL，混匀。

- 5.2.2亚铁氰化钾溶液（0.25 mol/L）：称取亚铁氰化钾10.6g，溶于水并稀释至100mL，混匀。

- 5.2.3 0.1%氨水溶液：取1.00mL氨水，溶于水并稀释至1000mL，混匀。

- 5.3标准品

- 异麦芽酮糖醇（C12H24O11 ，CAS号：64519-82-0）：纯度≥98%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

- 5.4标准溶液配制

- 5.4.1 标准储备液（10 000 mg/L）:准确称取异麦芽酮糖醇约100 mg，精确至0.1 mg，加水定容至10.00 mL，每毫升溶液含相当于10 mg异麦芽酮糖醇，置于0℃~4℃密封，保存期6个月。

- 5.4.2 标准系列工作液：准确吸取0.050 mL、0.100 mL、0.200 mL、0.400 mL、0.500 mL、1.00 mL、1.50 mL标准储备液（10 000 mg/L）于5.00mL容量瓶中，用水定容至刻度，配得质量浓度为100 mg/L、200 mg/L、400 mg/L、800 mg/L、1000 mg/L、2000 mg/L的标准系列工作液，可根据实际样品溶液的浓度适当调整标准工作液浓度，临用现配。

- 5.5材料

- 5.5.1 0.22μm水性滤膜。

- 5.5.2 注射器：1 mL或2 mL。

- 5.5.3 塑料离心管：50mL。

- 6  仪器和设备

- 6.1 高效液相色谱仪：配有蒸发光散射检测器。

- 6.2 分析天平：感量为1mg和0.1mg。

- 6.3 涡旋仪。

- 6.4 离心机：转速≥4000r/min。

- 6.5 超声波清洗器。

- 6.6 均浆机。

- 6.7 粉碎机。

- 6.8 研磨机。

- 7  分析步骤

- 7.1试样制备

- 7.1.1液体试样

- 直接摇匀（含有二氧化碳的试样，超声除去气泡后摇匀）。

- 7.1.2非均匀的液态、半固态样品

- 取适量试样，经匀浆机匀浆后混匀。

- 7.1.3固体样品

- 取适量试样，用研磨机或粉碎机粉碎并搅拌均匀。

- 7.2试样提取

- 7.2.1口香糖等难以溶解的试样

准确称取约2 g(精确到0.001 g)试样，置于50 mL离心管中，加水约30 mL 50℃~60℃热水，涡旋混匀，超声30 min，加入亚铁氰化钾溶液（5.2.2）2 mL和乙酸锌溶液（5.2.1）2 mL，混匀，转移至50 mL容量瓶中并用水定容至刻度，混匀。于10000 r/min离心3 min，用注射器取适量上清液过0.22μm滤膜，待液相色谱测定。

- 7.2.2其他试样

准确称取约2 g(精确到0.001 g)试样，置于50 mL离心管中，加水约30 mL 水，涡旋混匀，超声30 min，加入亚铁氰化钾溶液（5.2.2）2 mL和乙酸锌溶液（5.2.1）2 mL，混匀，转移至50 mL容量瓶中并用水定容至刻度，混匀。于10000 r/min离心3min，用注射器取适量上清液过0.22μm滤膜，待液相色谱测定。

注1：样品为碳酸饮料、果汁等非蛋白饮料测定时，可以不加入蛋白沉淀剂（即：5.2.2亚铁氰化钾溶液和5.2.1乙酸锌溶液）。

- 8  测定

- 8.1 仪器参考条件

- 色谱柱：WATERS XBridge BEH Amide （4.6mm*250mm，粒径5μm）或性能相当者

- 流动相：A:乙腈、B:0.1%氨水

- 流速：0.8 mL/min

- 柱温：50 ℃

- 进样量：10 μL

- 蒸发光散射检测器条件：飘移管温度50 ℃

- 梯度洗脱程序见表1

- 表1梯度洗脱程序表

| - 时间/min | - 流动相A/% | - 流动相B/% |
| --- | --- | --- |
| - 0.00 | - 79 | - 21 |
| - 6.00 | - 79 | - 21 |
| - 15.00 | - 65 | - 35 |
| - 20.00 | - 65 | - 35 |
| - 22.00 | - 74 | - 26 |
| - 25.00 | - 79 | - 21 |
| - 32.00 | - 79 | - 21 |

- 8.2 标准曲线的制作

- 将标准工作液按浓度从低到高依次注入高效液相色谱仪，测得相应的峰面积，以标准系列工作溶液中异麦芽酮糖醇的浓度为横坐标，以异麦芽酮糖醇的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

- 异麦芽酮糖醇液相色谱图参见附录A图A.1

- 8.3试样溶液的测定

- 将经过前处理的待测溶液注入液相色谱仪中，保留时间定性，测得峰面积，根据标准曲线得到试样溶液中待测物的浓度，计算样品中待测物的含量。经处理的试样溶液中待测物响应若超出线性范围，应用水稀释后再进样分析。

- 8.4 空白试验

- 除不加试样外，均按上述步骤进行。

- 9  分析结果的表述

- 试样中异麦芽酮糖醇的含量按式（1）计算：

- X=(c-c0)×v×f×100m×1000

- ....................（1）

- 式中：

- X——试样中异麦芽酮糖醇的含量，单位为克每百克（g/100g）；

- m ——试样的称样量，单位为克（g）；

- c——根据标准曲线得到的试样溶液中异麦芽酮糖醇的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- c0——根据标准曲线得到的空白溶液中异麦芽酮糖醇的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- V——定容体积，单位为毫升（mL）；

- f——稀释倍数；

- 1000——单位换算；

- 100——单位换算；

- 结果保留3位有效数字。

- 10  精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 11  检出限

- 按取样量为2g，定容至50mL时，本文件方法检出限为0.25g/100g。

- 附录A

- 图A.1  400mg/L异麦芽酮糖醇标准溶液的高效液相色谱图