ICS XXXX

X XX

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

深圳市分析测试协会 发布

团体标准

T/SZS XXXX—2025

食品中环氧乙烷及其代谢物2-氯乙醇和二氧六环、环氧丙烷的测定

Determination of ethylene oxide and its metabolites 2-chloride ethanol and dioxide and propylene oxide in foods

（征求意见稿）

目  次

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

5 试剂和材料	1

5.1 试剂	1

5.2 溶液配制	1

5.3 化合物及相关化学品标准溶液	1

5.4 材料	2

6 仪器	2

7 试样制备与贮存	3

7.1 试样制备	3

7.2 试样贮存	3

8 分析步骤	3

8.1 前处理	3

8.2 测定	3

8.3 空白试验	4

8.4 平行测定...................................................................................................................................................4

8.5 结果计算...................................................................................................................................................4

9 回收率	5

10 重复性精密度	5

附　录　A(资料性)  4种化合物名称、CAS号、离子对、碰撞电压	6

附　录　B(资料性)  4种化合物(MRM)色谱图	7

附　录　C(资料性） 样品的添加浓度为筛查限时的回收率与精密度	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由本文件由深圳市分析测试协会提出并归口。

本文件起草单位：华测检测认证集团股份有限公司、深圳信测标准技术服务有限公司、深圳中检联检测有限公司、深圳市鹏检测有限公司。

本文件主要起草人：陈仁熙、严杏、蒙嘉鹏、陈振彪、邓云金、夏进、黄小倩、梁伟方、邱险辉、郭晓雷、谢林云、张秀芹、杨涛。

本文件为首次制定。

食品中环氧乙烷及其代谢物2-氯乙醇和二氧六环、环氧丙烷的测定

- 范围

本文件规定了食品中环氧乙烷、2-氯乙醇、二氧六环、环氧丙烷残留量的气相色谱-质谱/质谱测定方法。

本文件适用于大米、花椒、方便面中环氧乙烷、2-氯乙醇、二氧六环、环氧丙烷残留量的测定，其它食品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 32465 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试样用乙腈提取，提取液经分散固相萃取净化，气相色谱-质谱/质谱检测，外标法定量。

- 试剂和材料

注：除非另有说明，在分析中仅使用分析纯的试剂，水为GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

    - 乙腈 (CH3CN，CAS号：75-05-8)：色谱纯。

    - 氯化钠 (NaCl，CAS号：7647-14-5)。

  - 标准品

环氧乙烷（ethylene oxide，C2H4O；CAS号：75-21-8），浓度5 000 μg/mL；2-氯乙醇（2-chloride ethanol，C2H5OCl；CAS：107-07-3），浓度1 000 μg/mL；环氧丙烷标准品（propylene oxide，C3H6O；CAS：75-56-9），含量≥99.9%；二氧六环标（dioxide，C4H8O2；CAS：123-91-1），含量≥99.8%。

  - 标准溶液

    - 标准储备溶液

环氧乙烷标准储备溶液：准确移取1.00 mL环氧乙烷标准品至10.00 mL容量瓶中，用乙腈稀释定容至刻度，混匀静置，配制成500 mg/L标准储备溶液，-18 ℃以下保存。

2-氯乙醇标准储备溶液：准确移取1.00 mL 2-氯乙醇标准品至10.00 mL容量瓶中，用乙腈稀释定容至刻度，混匀静置，配制成100 mg/L标准储备溶液，-18 ℃以下保存。

环氧丙烷、二氧六环标准储备溶液：称取环氧丙烷、二氧六环标准品各10 mg，精密称定，加乙腈适量使溶解并定容至10 mL容量瓶，摇匀，配制成1000 mg/L的标准储备液，-18 ℃以下保存。

    - 混合标准中间溶液

分别精密量取环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷、二氧六环标准储备溶液200 μL、1000 μL、100 μL、100 μL，于10 mL容量瓶，用乙腈稀释至刻度，摇匀，配制成10 μg/mL混合标准中间溶液，-18 ℃以下保存。

    - 混合标准工作溶液

分别精密量取10 μg/mL混合标准中间溶液500 μL、200 μL和100 μL，于3个10 mL容量瓶，用乙腈稀释至刻度，摇匀，配制成500 μg/L、200 μg/L和100 μg/L的混合标准工作溶液；再分别移500 μg/L、200 μg/L和100 μg/L混合标准工作溶液各1 mL，于3个10 mL容量瓶，用乙腈稀释至刻度，摇匀，配制成50 μg/L、20 μg/L和10 μg/L混合标准工作溶液。混合标准工作溶液系列浓度为500 μg/L、200 μg/L、100 μg/L、50 μg/L、20 μg/L、10 μg/L，临用时现配。

  - 材料

    - 乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶 (PSA)：40～60 μm。

    - 十八烷基硅烷键合硅胶 (C18)：40～60 μm。

    - 微孔滤膜 (尼龙)： 0.22 μm。

    - 聚丙烯离心管：50 mL。

- 仪器

  - 气相色谱-质谱/质谱仪，配电子轰击源 (EI)。

  - 分析天平：感量0.1 mg和10 mg。

  - 冷冻离心机：转速不低于10000 r/min。

  - 组织捣碎机。

  - 水平振荡器。

  - 涡旋混合器。

  - 氮吹仪。

- 试样制备与贮存

  - 试样制备

固体和半固体样品：取有代表性可食用部分，用组织捣碎机粉匀浆，混合均匀后装入洁净容器内密封并做好标识。液体样品：将样品摇匀分装到洁净容器内密封并做好标识。

  - 试样贮存

将液体试样于冷藏冰箱中保存，固体和半固体试样于小于-18 ℃条件下保存。

- 分析步骤

  - 前处理

称取10 g±0.1 g样品， 置于50 mL聚丙烯离心管中， 加入10 mL冷却至5℃的乙腈， 涡旋振荡30 s， 水平振荡提取30 min， 在5℃下10000 r/min冷冻离心5 min后(含水量较大的样品在离心前先加入约6 g的氯化钠， 涡旋振荡30 s)， 取4 mL上层清液至装有100 mg PSA和100 mg C18粉末的15 mL聚丙烯离心管中， 涡旋振荡2 min， 在5℃下10000 r/min冷冻离心5 min后， 取上层清液过0.22 μm滤膜， 待分析。

基质混合标准工作溶液的配制: 称取阴性样品， 按照前处理方法至取上层清液过0.22 μm滤膜， 分别准确移取1 mL样液至6个2 mL进样瓶中， 氮吹至干后， 用1 mL混合标准工作溶液系列复溶， 待分析。

注：上述处理中净化前的上清液吸取量可根据需要调整，净化材料 (PSA、C18) 用量按比例增减。

  - 测定

    - 气相色谱-质谱/质谱仪参考条件

a)  色谱柱：聚乙二醇(PEG)石英毛细管柱；30 m  0.25 mm  0.25 m，或者相当；

b)  色谱柱温度：40 ℃保持6 min，然后以30 ℃/min 升至255 ℃，保持1 min。

c)  载气：氦气，纯度≥99.999%，流速1.5 mL/min；

d)  进样口温度：120 ℃；

e)  进样量：2.00 μL；

f)  进样方式：分流进样，分流比10:1；

g)  电子轰击源：70 eV；

h)  离子源温度：270 ℃；

i)  传输线温度：250 ℃；

j)  溶剂延迟，1 min；

k)  多反应监测：每种化合物分别选择一对定量离子、一对定性离子。每组所需要检测的离子对按照出峰顺序，分时段分别检测。每种化合物的保留时间、定量离子对、定性离子对和碰撞电压，参见附录A中表A.1。

    - 定性及定量

- 8.2.2.1保留时间

被测试样中目标化合物色谱峰的保留时间与相应基质匹配标准色谱峰的保留时间相比较，相对误差应在± 0.5%之内。

- 8.2.2.2 定量离子、定性离子及子离子丰度比

在相同实验条件下进行样品测定时，如果检出的色谱峰的保留时间与标准样品相一致，并且在扣除背景后的样品质谱图中，目标化合物的质谱定量和定性离子均出现（信噪比大于等于3），而且同一检测批次，对同一化合物，样品中目标化合物的定性离子和定量离子的相对丰度比与质量浓度相当的基质匹配标准工作溶液相比，其允许偏差不超过表1规定的范围，则可初步判断样品中存在目标化合物。若检出目标化合物的含量超过筛查限浓度，则可判定样品中该目标化合物的检测结果为阳性结果。

表1  定性时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ＞ 50% | ＞ 20%至50% | ＞ 10%至20% | ≤ 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ± 20% | ± 25% | ± 30% | ± 50% |

- 8.2.2.3定量检测

本方法采用基质匹配标准工作溶液外标法定量，基质匹配标准工作溶液的浓度应与待测化合物的浓度相近。

  - 空白试验

除不加试料外，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

  - 平行测定

按照8.1的规定对同一试样进行平行测定。

  - 结果计算

试样中被测化合物残留量以质量分数X计，单位以毫克每千克 (mg/kg)表示，按照以下按公式计算，

X=Cs×Vm×1000.........................................................................(1)

式中：

Cs —由基质标曲线计算或根据仪器软件上读取的被测化合物浓度，单位为微克每毫升 (μg/L)；

V —样品溶液定容体积，单位为毫升 (mL)；

m —试样的质量，单位为克 (g)；

1000 —单位换算；

计算结果保留两位有效数字，当结果大于1 mg/ kg时保留三位有效数字。

- 回收率

本方法添加水平为定量时，添加回收率按照GB/T 32465的规定应在70%～110%范围内。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

- 其他

本方法中，环氧乙烷、2-氯乙醇、二氧六环和环氧丙烷的检出限均为0.01mg/kg，定量限均为0.02mg/kg。

附　录　A

(资料性)

4种化合物名称、CAS号、保留时间、离子对、碰撞电压

4种化合物中英文名称、CAS号、保留时间、离子对及碰撞电压相关信息见表A.1。

表A.1  4种化合物中英文名称、CAS号、保留时间、离子对、碰撞电压

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 保留时间（min） | 定性离子对 (m/z) | 定量离子对 (m/z) | 碰撞电压 (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷 | ethylene oxide | 75-21-8 | 1.318 | 44.0/29.0 | 44.0/29.0 | 5 |
|  |  |  |  |  | 44.0/14.1 |  | 20 |
| 2 | 环氧丙烷 | propylene oxide | 75-56-9 | 1.426 | 58.0/43.0 | 58.0/43.0 | 5 |
|  |  |  |  |  | 58.0/28.1 |  | 10 |
| 3 | 二氧六环 | dioxide | 123-91-1 | 6.345 | 88.0/57.0 | 88.0/57.0 | 10 |
|  |  |  |  |  | 88.0/58.0 |  | 10 |
| 4 | 2-氯乙醇 | 2-chloroethanol | 107-07-3 | 9.507 | 31.1/29.0 | 31.1/29.0 | 15 |
|  |  |  |  |  | 80.0/31.0 |  | 10 |

附　录　B

(资料性)

4种化合物(MRM)色谱图

4种化合物多反应监测 (MRM)色谱图如下：

*Ion是离子碎片，RT是保留时间

附　录　C

(资料性)

样品的添加浓度为定量限时的回收率与精密度

样品的添加浓度为定量限时回收率与精密度的实验数据见表C.1。

表C.1  样品的添加浓度为定量限时的回收率与精密度

| 项目 | 回收率（%） |  |  | 重复性精密度（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大米 | 花椒 | 方便面 |  | 大米 | 花椒 | 方便面 |
| 环氧乙烷（ethylene oxide） | 87.8 | 88.1 | 92.9 |  | 4.1 | 4.3 | 3.5 |
| 环氧丙烷（propylene oxide） | 88.9 | 92.0 | 93.3 |  | 6.4 | 4.8 | 5.4 |
| 二氧六环（dioxide） | 90.9 | 99.9 | 101.0 |  | 6.9 | 7.2 | 4.7 |
| 2-氯乙醇（2-chloroethanol） | 95.6 | 99.8 | 97.6 |  | 8.3 | 10.3 | 9.2 |

附　录　D

(资料性)

实验室间再现性精密度

样品各添加浓度水平下实验室间再现性精密度数据见表D.1。

表D.1  样品各添加浓度水平下实验室间再现性精密度

| 项目 | 添加水平(mg/kg) | 实验室间再现性精密度(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大米 | 花椒 | 方便面 |
| 环氧乙烷 | 0.02 | 4.1 | 4.3 | 3.5 |
| 环氧丙烷 |  | 6.4 | 4.8 | 5.4 |
| 二氧六环 |  | 6.9 | 7.2 | 4.7 |
| 2-氯乙醇 |  | 8.3 | 10.3 | 9.2 |
| 环氧乙烷 | 0.1 | 6.7 | 5.3 | 2.9 |
| 环氧丙烷 |  | 13.8 | 6.6 | 4.7 |
| 二氧六环 |  | 5.9 | 10.3 | 8.6 |
| 2-氯乙醇 |  | 5.0 | 7.9 | 4.5 |
| 环氧乙烷 | 0.2 | 11.2 | 7.1 | 2.9 |
| 环氧丙烷 |  | 8.5 | 6.3 | 5.5 |
| 二氧六环 |  | 10.4 | 7.4 | 7.1 |
| 2-氯乙醇 |  | 7.0 | 9.0 | 2.4 |