《食品中环氧乙烷及其代谢物2-氯乙醇和二氧六环、环氧丙烷的测定》团体标准编制说明

# 一、立项背景和意义

- （一）背景

- 环氧乙烷是一种广谱杀菌剂，能杀灭包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒和真菌等多种微生物，因此被广泛应用于低温条件下的医学消毒和工业灭菌领域。然而，2012 年环氧乙烷被列为一类致癌物质，在使用其进行灭菌的过程中，残留的环氧乙烷可能与食品中的氯发生反应，生成稳定性更强且难以除去的 2 - 氯乙醇，并且在一定酸性条件下还可转化为二氧六环。这些物质会抑制神经系统，对人体具有毒性，长期接触存在致突变和致癌变的风险。

- 环氧丙烷是一种具有高反应活性的无色无味液体，可用于制备多种化工产品，同时也可作为香料、坚果等的熏蒸剂。但环氧丙烷对人体黏膜和皮肤有刺激性，会损伤眼角膜和结膜，引起呼吸系统疼痛，其残留量过多会对食品、药品及其包装材料、辅料等造成安全隐患，2017 年 10 月 27 日，世界卫生组织将环氧丙烷列入 2B 类致癌物清单。

- 目前，欧盟规定食品中环氧乙烷和 2 - 氯乙醇总和限量为 0.02-0.10mg/kg，韩国和日本虽对其限量暂无明确规定，但均执行 0.01mg/kg 的标准。对于环氧丙烷，各国规定香辛料、坚果中其残留限量为 10-300mg/kg，食品接触材料中的限量为 1mg/kg，迁移量限量为未检出（检出限：0.01mg/kg）。

- 国内外针对环氧乙烷及其代谢物 2 - 氯乙醇、二氧六环，以及环氧丙烷的测定方法主要有气相色谱 - 质谱法、顶空 - 气相色谱法、顶空 - 气相色谱 - 质谱法、顶空 - 气相色谱 - 三重四极杆质谱法等。但这些方法多针对环氧乙烷或 2 - 氯乙醇单独测定，且检出限最低只能达到 0.03mg/kg，存在一定局限性。同时，我国目前尚未制定这 4 种物质在食品中的残留限量，也没有相应的检测方法。

- 2021 年，欧盟在韩国方便面中发现环氧乙烷超标，且一些国家仍使用环氧乙烷、环氧丙烷作为熏蒸剂控制香辛料、粮食等食品中的害虫。鉴于此，方便面、香辛料中典型样品花椒和粮食中典型样品大米成为重点关注对象，急需建立一种操作简单快速、重现性好、灵敏度高、检出限能达到 0.01mg/kg 且能同时测定上述 4 种物质残留量的方法，以满足批量测定需求，并为监管部门提供技术支持。

- （二）目的和意义

本标准的制定旨在建立一种 QuEChERS-气相色谱-三重四极杆质谱法，用于同时测定方便面、大米和花椒中环氧乙烷、2-氯乙醇、二氧六环和环氧丙烷的残留量。该方法的建立具有以下重要意义：

- 填补我国在这 4 种物质检测方法上的空白，为食品安全监管提供有效的技术手段。

- 满足国内外对食品中这 4 种有害物质残留检测的严格要求，保障消费者的身体健康。

- 提高检测效率，实现批量样品的快速检测，降低检测成本，适用于日常大批量样品的检测工作。

- 为我国创建相关食品安全国家标准提供参考依据，推动食品质量安全体系的完善。

# 二、任务来源、起草单位、起草人

根据《深圳市分析测试协会团体标准管理办法》，深圳市分析测试协会于2022年6月面向全体会员单位征集团标标准，决定由华测检测认证集团股份有限公司牵头起草《食品中环氧乙烷及其代谢物2-氯乙醇和二氧六环、环氧丙烷的测定》。

本文件起草单位：华测检测认证集团股份有限公司。

本文件主要起草人：陈仁熙、严杏、蒙嘉鹏、陈振彪、邓云金、夏进、黄小倩、梁伟方、邱险辉、郭晓雷、张秀芹、杨涛。

- 三、标准编制原则和依据

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求，以参照国内外相关标准与文献为基础进行制定。制定后的方法性能够满足相关食品标准和食品质量安全监管工作的需要。制定后的方法性具科学性、可靠性及普遍适用性，易于推广使用。                                                                                                                                                  四、主要编制过程

4.1成立标准编制小组

2022年7月，华测检验认证集团接到《食品中环氧乙烷及其代谢物2-氯乙醇和二氧六环、环氧丙烷的测定》团体标准制定任务后，对该标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并成立了标准制定工作组。

4.2查询国内外相关标准和文献资料

2022年8月～2022年9月，本标准编制组成员查询和收集了国内外相关标准和文献资料，确立了标准制定的指导思想，形成了开题报告，并制定了初步的实验方案。

4.3确定标准制定技术路线，制定原则

2022年10月～2022年11月，华测检测认证集团股份有限公司食品实验室召开了标准开题论证会，会上标准编制组介绍了目前现行有效的国家标准的现状，国内外相关分析方法的研究，标准制定的技术路线和技术难点，以及拟开展的主要工作等内容。

4.4进行论证实验，确定方法主要试验技术内容制定的合理性

2022年12月～2023年1月，在查询、收集国内外相关标准、文献和技术资料的基础上，在参照目前现行标准的基础上，结合目前的实际情况，初步确定了标准的制定和相应的试验方法，形成了标准草案。之后，2023年2月～2024年2月，工作组对标准草案进行了多次讨论研究，同时对标准中采用的试验方法进行了方法验证工作，积累了实验数据。

4.5 实验室间数据比对及方法性能验证

2024年3月~2025年6月，发起实验室间比对及方法性能验证，确保方法的适用性。

4.6编写标准征求意见稿

2025年7月～2025年8月，完善了方法的准确性和可靠性，在此基础上完成了标准文本及编制说明的征求意见稿。

- 五、本文件分析条件的选择和优化

工作内容包括：(1)根据项目，对样品前处理进行研究，建立样品前处理方法。(2)通过优化仪器工作参数，确定分辨率好、灵敏度高、再现性好、稳定的质谱分析条件，给出满足分析要求的检测条件。(3)通过对大量实际样品进行检测，验证方法的稳定性。(4)通过加标回收试验，计算方法正确度，确认方法可靠性。给出本方法检出限、精密度等技术指标。

采用技术路线如下：样品前处理方法研究 → 仪器工作参数的优化及确定 →方法技术指标的确定→ 方法的可行性验证 →检测方法和编制说明的编写。

- （一）样品基质的选择

本方法依据GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的要求，选择大米、花椒、方便面等典型性代表基质作为研究对象。

- （二）前处理和进样方式的选择

- 5.2.1 提取方式的选择

提取方式主要有索氏提取、均质提取、超声提取和振摇提取等。其中索氏提取消耗溶剂量较大且单个样品提取时间长; 均质提取容易产生交叉污染, 单个样品操作完成后需要仔细清洗, 耗时也较长。而超声提取和振摇提取操作就相对简便, 可以大批量同时操作, 因此本标准考察了超声提取和振荡提取方式对4种化合物提取效率的影响。在阴性样品上做0.1 mg/kg水平加标, 分别进行超声提取30 min和振荡提取30 min, 之后的前处理按照标准操作, 然后上机测试, 以加标回收率来表示提取的效果, 具体数据见表1。结果表明, 使用振荡提取时, 4种化合物回收率接近100%, 而使用超声提取时, 回收率只有51.6%~67.4%, 可能原因是超声过程中会产热, 而环氧乙烷、环氧丙烷、二氧六环的沸点相对较低, 从而导致挥发损失了, 因此最终选择振荡提取。

表1  振荡和超声提取回收率分析(%)

Table 1  Analysis of recovery from oscillation and ultrasound extraction(%)

| 分析物 回收率 | 环氧乙烷 | 环氧丙烷 | 二氧六环 | 2-氯乙醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声提取 | 67.3 | 51.6 | 59.4 | 67.4 |
| 振荡提取 | 97.0 | 96.8 | 99.2 | 112.9 |

- 5.2.2 提取时间的选择

- 本标准考察了振荡提取时间对4种化合物提取效率的影响, 在阴性样品上做0.1 mg/kg水平加标, 分别进行振荡提取5、10、15、20、25、30 min, 之后的前处理按照标准操作, 然后上机测试, 以加标回收率来表示提取的效果, 具体数据见图1。结果表明, 环氧乙烷和二氧六环提取时间在5~15 min时, 回收率随提取时间的增大而增大, 提取时间在15~30 min时, 环氧乙烷的回收率稳定在90%~100%之间, 而二氧六环回收率又逐渐降低, 提取30 min时回收率为91.4%; 环氧丙烷的回收率随提取时间的增大而增大, 提取30 min时回收率达到87.7%; 2-氯乙醇的回收率随提取时间的影响不大, 稳定在80%~90%之间。为使各化合物都能获得较好的回收率, 最终选择提取时间为30 min。

图1  振荡提取时间对回收率影响分析

Fig.1  Analysis of the influences of oscillation extraction time on recovery

- 5.2.3 净化用PSA粉和C18粉用量的选择

PSA粉可除去样品中色素等极性干扰物, C18粉可除去样品中脂肪等弱极性干扰物, 从而使样液更干净, 减少对仪器的污染, 因此本标准考察了PSA粉和C18粉用量对环氧乙烷4项化合物回收率的影响。PSA粉和C18粉用量梯度均设计为4 mL提取样液中分别为100、200、300、400 mg, 具体数据见图2和图3。由图可看出, 随着PSA粉用量的增大, 4种化合物均呈现回收率明显降低的趋势, 因此选择PSA粉用量为100 mg。随着C18粉用量的增大, 环氧乙烷的回收率明显降低, 而对于其他3个化合物, 回收率没有明显的变化, 因此为兼顾环氧乙烷的回收率, 选择C18粉用量为100 mg。

图2  PSA粉用量的变化对回收率影响分析

Fig.2  Analysis of the influences of PSA powder dosage change on the recovery rate

图3  C18粉用量变化对回收率影响分析

Fig.3  Analysis of the influences of C18 powder dosage change on recovery

- 5.2.4 基质效应研究

- 本标准同时考察了基质效应对实验结果的影响, 分别配制100 μg/L的方便面、大米、花椒基质混合标准溶液和溶剂混合标准溶液, 同时上机分析, 计算各化合物基质标准溶液响应和溶剂标准溶液的响应比, 即为基质效应, 具体结果见表2。可看出, 花椒、大米中各化合物基质效应在83.2%~107.8%, 属于弱基质效应; 而在方便面中各化合物基质效应在73.0%~77.8%, 属于中等抑制基质效应。因此为获得更加准确的结果, 本标准采用基质标准曲线进行定量。

表2  不同基质中环氧乙烷、环氧丙烷、二氧六环和2-氯乙醇的基质效应情况(%)

Table 2  Matrix effects of ethylene oxide, propylene oxide, six-ring dioxide, and 2-chloroethanol in different matrices(%)

| 化合物 | 方便面 | 大米 | 花椒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷 | 73.0 | 94.6 | 94.4 |
| 环氧丙烷 | 77.8 | 83.2 | 99.5 |
| 二氧六环 | 74.2 | 97.0 | 97.6 |
| 2-氯乙醇 | 76.5 | 107.8 | 107.3 |

- （三）仪器条件优化

5.3.1 色谱柱、标准溶液配制溶剂的选择

目前文献中气相色谱法、气相色谱-质谱法和气相色谱-三重四极杆质谱法测定环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷和二氧六环, 主要使用DB-624或DB-WAX涂壁开管毛细管柱, 部分使用PLOT多孔层开管毛细管柱, 因此本标准对比了DB-624 (30 m×0.25 mm, 1.4 μm)、DB-WAX (30 m× 0.25 mm, 0.25 μm)和PLOT (30 m×0.32 mm, 10 μm)的使用效果。而环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷和二氧六环可溶于乙腈、甲醇和水。由于环氧乙烷在水中不稳定, 影响测定, 因此不考虑。使用甲醇和乙腈作为溶剂, 在使用DB-624和DB-WAX色谱柱分析时, 由于环氧乙烷、环氧丙烷沸点低于甲醇、乙腈, 出峰时间在它们之前, 且发现环氧丙烷和甲醇溶剂峰分离不开, 严重影响定量, 使用乙腈作为溶剂则可以完全分离开。在使用PLOT色谱柱分析时, 环氧乙烷、环氧丙烷的出峰时间在溶剂峰之后, 分离效果很好, 但是同等浓度的环氧乙烷、环氧丙烷和2-氯乙醇的响应比在DB-624和DB-WAX的响应低2 ~3倍, 且峰形也较DB-624和DB-WAX的差。综合考虑, 选取DB-WAX柱进行分析, 选取乙腈作为配标溶剂。使用乙腈配制的同等浓度标准溶液在DB-624、DB-WAX和PLOT柱分析时的响应见表3。

表3  100 μg/L环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷和二氧六环在不同色谱柱的响应比较

Table 2  Comparison of the responses of 100 μg/L ethylene

oxide, 2-chloride ethanol, propylene oxide and dioxide in different columns

| 色谱柱 | 环氧乙烷响应值 | 环氧丙烷响应值 | 二氧六环响应值 | 2-氯乙醇响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-624 | 979 | 4448 | 285 | 468 |
| DB-WAX | 1369 | 4542 | 303 | 811 |
| PLOT | 756 | 2095 | 420 | 398 |

- 5.3.2 进样口分流比的选择

- 实验以100 μg/L和10 μg/L的混合标准工作溶液为基质, 除进样口分流比外, 其余条件均按照1.3.3设定, 分别考察了不分流、分流比为5:1、10:1、15:1、20:1时, 环氧乙烷4种化合物的情况。结果表明, 当使用不分流进样时, 环氧乙烷和环氧丙烷峰形分叉、拖尾严重, 无法进行定性定量。随着分流比增大, 环氧乙烷和环氧丙烷拖尾情况减弱, 且响应也逐步减小。环氧丙烷和2-氯乙醇在不分流时峰形尖锐对称, 随着分流比的增大, 响应也逐步减小, 当分流比达到15:1时, 环氧丙烷检出限水平质量浓度10 μg/L的峰形接近噪声, 信噪比(S/N)无法满足要求。综上, 选择进样口分流比为10:1。

- 5.3.3 进样量的选择

- 实验以100 μg/L和10 μg/L的混合标准工作溶液为基质, 除进样体积外, 其余条件均按照1.3.3设定, 分别考察了进样量为1.0、2.0、3.0 μL时, 环氧乙烷4种化合物的情况。结果表明, 当进样量为1.0 μL时, 各化合物检出限水平质量浓度10 μg/L峰形较差, 出现锯齿峰; 进样量为3.0 μL时, 100 μg/L环氧乙烷和环氧丙烷拖尾严重; 进样量为2.0 μL时, 10 μg/L各化合物峰形良好, 信噪比满足要求。综上, 选择进样量为2.0 μL。

- 5.3.4 进样口温度的选择

- 由于环氧乙烷、2-氯乙醇在高温条件下可能分解成乙醛, 因此本标准也考察了进样口温度对4种化合物的影响情况。实验以100 μg/L的混合标准工作溶液为基质, 除进样口温度外, 其余条件均按照标准设定, 分别考察了进样口温度为90、120、150、250℃时, 环氧乙烷4种化合物的情况, 具体见图4。结果显示, 2-氯乙醇的响应随进样口温度的升高而降低, 二氧六环的响应随进样口温度的升高而升高, 进样口温度在120~250℃之间环氧丙烷的响应变化不明显, 当进样口温度为120℃时, 环氧乙烷的响应最高, 为获得环氧乙烷最优响应又不影响2-氯乙醇的响应, 最终选择进样口温度为120℃。

图4  环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷和二氧六环在不同进样口温度下的响应趋势图

Fig.4  Response trends of ethylene oxide, 2-chloride ethanol, ethylene propylene oxide and dioxane at different inlet temperatures

- 5.3.5 色谱柱流速的选择

- 实验以100 μg/L的混合标准工作溶液为基质, 除色谱柱流量外, 其余条件均按照标准设定, 分别考察了色谱柱流量为0.8、1.0、1.5、2.0 mL/min时, 环氧乙烷4种化合物的情况, 具体见图5。结果表明, 当色谱柱流速为1.5 mL/min时, 各化合物的响应值最高, 因此选择色谱柱流量为1.5 mL/min。

图5  环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷和二氧六环在不同色谱柱流速下的响应趋势图

Fig.2  Response trends of ethylene oxide, 2-chloride ethanol, propylene oxide and dioxide rings at different column flow rates

- 5.3.6 特征离子的选择

- 本标准使用的是Thermo TSQ 9000 气相色谱-串联质谱仪, 配制1.0 mg/L的环氧乙烷、环氧丙烷、二氧六环和2-氯乙醇溶剂单一标准溶液, 首先进行Full Scan全扫描, 得到4种化合物的全扫质谱图, 选择响应最高的离子作为母离子。再分别对其进行子离子扫描, 选择2~3个响应高的离子作为子离子。然后再优化每个离子对的碰撞电压, 以获得稳定性好、响应强度高的离子碎片。经过优化筛选, 最终确定了表4的质谱参数。

表4  环氧乙烷、2-氯乙醇、环氧丙烷和二氧六环的定性、定量离子对及碰撞能量参数

Table 4  Qualitative and quantitative ion pairs and collision energy parameters of ethylene oxide, 2-chloroethanol, propylene oxide and dioxide

| 分析物 | 定性离子对 (m/z) | 定量离子对(m/z) | 碰撞能量/eV |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧乙烷 | 44.0/29.0 | 44.0/29.0 | 5 |
|  | 44.0/14.1 |  | 20 |
| 环氧丙烷 | 58.0/43.0 | 58.0/43.0 | 5 |
|  | 58.0/28.1 |  | 10 |
| 二氧六环 | 88.0/57.0 | 88.0/57.0 | 10 |
|  | 88.0/58.0 |  | 10 |
| 2-氯乙醇 | 31.1/29.0 | 31.1/29.0 | 15 |
|  | 80.0/31.0 |  | 10 |

- 5.3.7 气相条件

本文件选择Agilent DB-WAX色谱柱(30 m×0.25 mm, 0.25 μm); 色谱柱温度: 40℃保持6 min, 然后以30℃/min升至255℃, 保持1 min; 载气: 氦气, 纯度≥99.999%, 流速1.5 mL/min。进样口温度: 120℃; 进样量: 2 μL; 进样方式: 分流进样, 分流比10:1。

- 六、实验室内方法确认

- （一）线性范围

环氧乙烷标准储备溶液：准确移取 1.00mL 环氧乙烷标准品至 10mL 容量瓶中，用乙腈稀释定容至刻度，混匀静置，配制成 500mg/L 标准储备溶液，于 - 18℃以下保存。

2 - 氯乙醇标准储备溶液：准确移取 1.00mL 2 - 氯乙醇标准品至 10mL 容量瓶中，用乙腈稀释定容至刻度，混匀静置，配制成 100mg/L 标准储备溶液，于 - 18℃以下保存。

环氧丙烷、二氧六环标准储备溶液：称取环氧丙烷、二氧六环标准品各 10mg，精密称定，加乙腈适量使溶解并定容至 10mL 容量瓶，配制成 1000mg/L 的标准储备液，于 - 18℃以下保存。

混合标准中间溶液：分别精密量取环氧乙烷、2 - 氯乙醇、环氧丙烷、二氧六环标准储备溶液 200、1000、100、100μL，于 10mL 容量瓶，用乙腈稀释至刻度，配制成 10μg/mL 混合标准中间溶液，于 - 18℃以下保存。

混合标准工作溶液：分别精密量取 10μg/mL 混合标准中间溶液 500、200 和 100μL，于 3 个 10mL 容量瓶，用乙腈稀释至刻度，配制成 500、200 和 100μg/L 的混合标准工作溶液；再分别移取 500、200 和 100μg/L 混合标准工作溶液各 1mL，于 3 个 10mL 容量瓶，用乙腈稀释至刻度，配制成 50、20 和 10μg/L 混合标准工作溶液。混合标准工作溶液系列质量浓度为 50、20、10、500、200、100μg/L，临用时现配。

按照标准配制基质混标准曲线, 上机测试分析, 以各化合物浓度为横坐标, 以各化合物响应为纵坐标, 绘制标准曲线, 具体数据见表5。结果曲线相关系数均大于0.99, 符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》的要求, 表明各化合物在10~500 μg/L范围内呈良好的线性关系。

表5  不同基质混合标准曲线信息

Table 5  Information on mixed standard curves for different substrates

| 基质 | 化合物 | 线性范围/(μg/L) | 线性方程 | 相关系数(r2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方便面 | 环氧乙烷 | 10~500 | Y=18.9311X+89.5411 | 0.9999 |
|  | 环氧丙烷 | 10~500 | Y=97.8188X+593.2792 | 0.9999 |
|  | 二氧六环 | 10~500 | Y=4.2104X+30.0177 | 0.9997 |
|  | 2-氯乙醇 | 10~500 | Y=8.0275X+6.7943 | 0.9998 |
| 大米 | 环氧乙烷 | 10~500 | Y=7.5040X+21.5771 | 0.9977 |
|  | 环氧丙烷 | 10~500 | Y=57.7109X-641.3720 | 0.9960 |
|  | 二氧六环 | 10~500 | Y=2.0878X–0.6098 | 0.9971 |
|  | 2-氯乙醇 | 10~500 | Y=5.8143X–34.7946 | 0.9948 |
| 花椒 | 环氧乙烷 | 10~500 | Y=8.6934X-4.3777 | 0.9999 |
|  | 环氧丙烷 | 10~500 | Y=51.4565X+104.3902 | 0.9995 |
|  | 二氧六环 | 10~500 | Y=1.8073X+7.0272 | 0.9991 |
|  | 2-氯乙醇 | 10~500 | Y=4.6537X+29.1791 | 0.9995 |

- （二）方法检出限和定量限

本标准以信噪比法确定方法检出限和定量限, 以3倍信噪比(S/N)作为检出限, 得出本标准方法环氧乙烷、环氧丙烷、二氧六环和2-氯乙醇的检出限均为0.01 mg/kg。 定量限要求信噪比(S/N)≥10，考虑到化合物在各国的残留限量水平，定量限不宜过高，将定量限均定为0.02 mg/kg, 能够满足日常的需求。方便面、大米、花椒中4种化合物的定量限水平加标谱图见图6~8。

*Ion是离子碎片，RT是保留时间

图6  方便面中4种化合物定量限水平(0.02 mg/kg)谱图

Fig.6  Limits of quantitation level (0.02 mg/kg) of 4 kinds of compounds in instant noodles

*Ion是离子碎片，RT是保留时间

图7  大米中4种化合物定量限水平(0.02 mg/kg)谱图

Fig.7  Limits of quantitation level (0.02 mg/kg) of 4 kinds of compounds in rice

*Ion是离子碎片，RT是保留时间

图8  花椒中4种化合物定量限水平(0.02 mg/kg)谱图

Fig.8  Limits of quantitation level (0.02 mg/kg) of 4 kinds of compounds in in pepper

- （三）方法正确度（以回收率表示）和重复性精密度

按本方法前处理，空白样品添加筛查限水平加标实验，选择大米、花椒、方便面等3种基质作为加标回收验证对象，分别做1倍定量限、2倍定量限、10倍定量限水平的加标, 以验证方法准确度和精密度(n=6), 具体结果见表6。从结果可以看处，各加标水平的回收率和相对标准偏差均满足GB/T 27404—2008的要求，准确度和精密度良好。。

表6  方便面、大米和花椒3种加标水平下各化合物的回收率和相对标准偏差

Table 6  Recovery and relative standard deviation of each compound at the 3 kinds of standard levels of instant noodles, rice and pepper

| 化合物 | 加标水平/(mg/kg) | 方便面 |  | 大米 |  | 花椒 |  | GB/T 27404—2008 附录F要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率/% | 相对标准 偏差/% | 回收率/% | 相对标准 偏差/% | 回收率/% | 相对标准 偏差/% | 回收率/% | 相对标准 偏差/% |
| 环氧乙烷 | 0.02 | 99.6 | 11.3 | 77.2 | 8.0 | 94.6 | 7.0 | 60~120 | 21 |
|  | 0.04 | 96.1 | 2.2 | 111.8 | 10.3 | 104.6 | 5.5 | 60~120 | 21 |
|  | 0.20 | 85.2 | 2.8 | 87.3 | 5.0 | 90.6 | 7.6 | 80~110 | 15 |
| 环氧丙烷 | 0.02 | 92.1 | 11.7 | 108.6 | 4.6 | 83.0 | 10.1 | 60~120 | 21 |
|  | 0.04 | 88.9 | 7.2 | 105.8 | 5.6 | 95.5 | 5.5 | 60~120 | 21 |
|  | 0.20 | 88.5 | 5.5 | 83.1 | 2.5 | 91.8 | 6.5 | 80~110 | 15 |
| 二氧六环 | 0.02 | 109.8 | 7.4 | 103.1 | 8.9 | 99.9 | 9.8 | 60~120 | 21 |
|  | 0.04 | 100.8 | 9.3 | 106.7 | 6.5 | 114.0 | 11.9 | 60~120 | 21 |
|  | 0.20 | 89.2 | 4.3 | 96.3 | 3.0 | 101.8 | 5.4 | 80~110 | 15 |
| 2-氯乙醇 | 0.02 | 95.3 | 8.9 | 114.1 | 6.8 | 88.4 | 11.4 | 60~120 | 21 |
|  | 0.04 | 91.0 | 3.5 | 109.4 | 4.0 | 97.5 | 8.7 | 60~120 | 21 |
|  | 0.20 | 86.5 | 4.7 | 90.0 | 1.9 | 89.3 | 8.2 | 80~110 | 15 |

- 七、实验室间方法确认

- （一）实验室间正确度（以回收率表示）

选取 大米、花椒、方便面3种基质，分别制备阳性添加样品27份，平均分配给三家实验室，并要求其按照本方法进行分析。结果显示27份阳性添加样品，平均回收率均在81.9%-101.1%之间，符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中实验室间回收率的要求。详见表7。

表7  27份阳性添加样品的平均回收率

| 项目 | 添加水平(mg/kg) | 平均回收率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大米 | 花椒 | 方便面 |
| 环氧乙烷(ethylene oxide) | 0.02 | 87.8 | 88.1 | 92.9 |
| 环氧丙烷(propylene oxide) |  | 88.9 | 92.0 | 93.3 |
| 二氧六环(dioxide) |  | 90.9 | 99.9 | 101.0 |
| 2-氯乙醇(2-chloroethanol) |  | 95.6 | 99.8 | 97.6 |
| 环氧乙烷(ethylene oxide) | 0.1 | 88.6 | 86.7 | 91.3 |
| 环氧丙烷(propylene oxide) |  | 81.9 | 90.9 | 92.9 |
| 二氧六环(dioxide) |  | 88.3 | 99.7 | 100.1 |
| 2-氯乙醇(2-chloroethanol) |  | 91.9 | 100.0 | 96.6 |
| 环氧乙烷(ethylene oxide) | 0.2 | 87.2 | 85.3 | 92.9 |
| 环氧丙烷(propylene oxide) |  | 87.3 | 88.6 | 93.7 |
| 二氧六环(dioxide) |  | 86.0 | 98.3 | 101.1 |
| 2-氯乙醇(2-chloroethanol) |  | 85.4 | 100.5 | 99.2 |

- （二）实验室间再现性精密度

选取 大米、花椒、方便面3种基质，分别制备阳性性添加样品27份，分配给三家实验室，并按照本方法进行分析。结果显示27份阳性添加样品，实验室间再现性精密度小于15%，符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中实验室间再现性精密度的要求。详见表8。

表8  27份阳性添加样品的再现性精密度

| 项目 | 添加水平(mg/kg) | 实验室间再现性精密度(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大米 | 花椒 | 方便面 |
| 环氧乙烷(ethylene oxide) | 0.02 | 4.1 | 4.3 | 3.5 |
| 环氧丙烷(propylene oxide) |  | 6.4 | 4.8 | 5.4 |
| 二氧六环(dioxide) |  | 6.9 | 7.2 | 4.7 |
| 2-氯乙醇(2-chloroethanol) |  | 8.3 | 10.3 | 9.2 |
| 环氧乙烷(ethylene oxide) | 0.1 | 6.7 | 5.3 | 2.9 |
| 环氧丙烷(propylene oxide) |  | 13.8 | 6.6 | 4.7 |
| 二氧六环(dioxide) |  | 5.9 | 10.3 | 8.6 |
| 2-氯乙醇(2-chloroethanol) |  | 5.0 | 7.9 | 4.5 |
| 环氧乙烷(ethylene oxide) | 0.2 | 11.2 | 7.1 | 2.9 |
| 环氧丙烷(propylene oxide) |  | 8.5 | 6.3 | 5.5 |
| 二氧六环(dioxide) |  | 10.4 | 7.4 | 7.1 |
| 2-氯乙醇(2-chloroethanol) |  | 7.0 | 9.0 | 2.4 |

- 八、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。目前我国尚未制定环氧乙烷、2 - 氯乙醇、二氧六环和环氧丙烷在食品中的残留限量及检测方法标准，本标准的制定填补了这一空白，可为食品安全监管提供技术支持，同时也参考了欧盟、韩国、日本等国家和地区的相关限量标准，确保方法的适用性和先进性。

九、团体标准征求意见汇总处理表

附件1 深圳市分析测试协会团体标准技术审查专家意见汇总表。